膈肌电刺激仪参数

1、台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用；

2、高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现；

3、双通道输出，每通道可单独调节；

4、治疗时间：5～120分钟，分八档可调；

5、脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%；

6、脉冲频率：30Hz～50Hz，分5挡可选，对应周期为1/30s～1/50s，允差为±10%；

7、负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V

8、开路时输出峰值电压≤500V

9、刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V；

10、刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%；

11、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能；

*12、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能；

*13、工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示；

- 内置电池，并配置有电量提示功能。