**蒸汽灭菌器 主要技术参数及要求**

|  |
| --- |
| **主要技术参数及要求** |
| **一、相关要求** |
| 一、基本要求1. 基本要求：提供CFDA及产品检验报告。2. 响应文件必须如实填写，偏离表必须按产品实际性能填写“负偏离”、“符合”、“正偏离”字样，填写其它字样视为无效；虚报和无效文件一律按作废处理。3. 带有★号的技术参数有一条不符，按无效文件处理。二、主要用途用于器械灭菌消毒1. 主要基本配置

 蒸汽灭菌器四、售后服务1. 在安徽、江苏两省周边有固定的专职售后维修服务工程师并列出人数与联系电话。2. 整机免费保修三年及以上。3. 免费提供医护的专业培训及维修培训。4. 提供售后报修电话，接到电话2小时内做出响应，24小时内到达现场（不可抗拒力除外）。5. 设备停产后的备件（配件）保证10年供应。 五、交货期限及地点 1.交货期：签订合同之日起，45个工作日内。 2.交货地点：安徽省马鞍山市湖南西路828号，马鞍山十七冶医院。六、提供三甲医院用户名单。 |
| **二、主要技术参数** |
| 1. 容积：45L。
2. ★内室材质：06Cr19Ni10(SUS304)
3. ★设计压力：-0.1～0.3MPa
4. 腔壁加热：覆膜式加热膜。
5. 开关门方式：电机驱动，一键式侧开门。
6. 安全联锁：压力安全联锁。
7. 门密封方式：自胀式医用硅橡门胶圈。
8. 压力传感器：进口压力传感器。
9. 蒸汽产生方式：内置即时蒸发器。
10. ★储水装置：内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序。
11. 记录方式：内置微型热敏打印机，自动存储至少六个灭菌流程的数据。
12. 权限管理：具备多级权限管理功能。
13. 具备裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序等。

14、可免费提供与消毒供应室消毒追溯系统对接服务。 |