**医用冷藏箱 主要技术参数及要求**

|  |
| --- |
| **主要技术参数及要求** |
| **一、相关要求** |
| 一、基本要求  1. 基本要求：提供CFDA及产品检验报告。  2. 投标响应必须如实填写，偏离表必须按产品实际性能填写“负偏离”、“符合”、“正偏离”字样，填写其它字样为无效标；虚报和无效标一律按废标处理。  3. 带有★号的技术参数有一条不符，按废标处理。  二、主要用途  用于药品冷藏   1. 主要基本配置   医用冷藏箱一台  四、售后服务  1. 在安徽、江苏两省周边有固定的专职售后维修服务工程师并列出人数与联系电话。  2. 整机免费保修5年及以上。  3. 免费提供医护的专业培训及维修培训。  4. 提供售后报修电话，接到电话2小时内做出响应，24小时内到达现场（不可抗拒力除外）。  5. 设备停产后的备件（配件）保证10年供应。  五、交货期限及地点  1.交货期：签订合同之日起，45个工作日内。  2.交货地点：安徽省马鞍山市湖南西路828号，马鞍山十七冶医院。  六、提供三甲医院用户名单。 |
| **二、主要技术参数** |
| 1.有效容积：箱内有效容积≥410L，  2.产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便；  3.产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀。  ★4. 温度控制：电脑板控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。显示温度可选择检测温度或者仿生温度；  5.报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警等）；  6．冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。  7.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。  8. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。  9.冷凝风机：名牌冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。  10.材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。  ★11.门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况。  12.多层搁架设计，可实现物品分类存取。  13.产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。  14.门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。  ★15.具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。  16.配备打印机功能，温度数据可实现实时打印、定义时间段打印、追溯打印功能。可选配485接口。  17.配备USB存储功能，可存储十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录。  18.整机噪音41分贝以下，提供安静的工作环境；  ★19.产品具备CE认证；产品具备能源之星认证；产品具备国家级节能环保认证； |