### **多导睡眠监测仪 主要技术参数及要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 | 呼吸内科 | 项目负责人 | 夏静 |
| 项目名称 | 多导睡眠监测仪 | 数 量 | 1 |
| **主要技术参数及要求** | | | |
| **一、相关要求** | | | |
| 一、基本要求  1. 基本要求：提供CFDA/NMPA及产品检验报告。  2. 响应文件必须如实填写，偏离表必须按产品实际性能填写“负偏离”、“符合”、“正偏离”字样，填写其它字样视为无效；虚报和无效文件一律按作废处理。  3. 带有★号的技术参数有一条不符，按无效文件处理。  二、主要用途  用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、夜间低氧血症的诊断或筛查   1. 主要基本配置   多导睡眠监测仪一台、工作站一套、打印机  四、售后服务  1. 在安徽、江苏两省周边有固定的专职售后维修服务工程师并列出人数与联系电话。  2. 整机免费保修3年及以上。（售后服务承诺：必须提供原厂售后服务承诺，承诺函需原厂盖章，供应商售后服务承诺无效，总代理需提供原厂售后委托证明）  3. 免费提供医护的专业培训及维修培训。  4. 提供售后报修电话，接到电话2小时内做出响应，24小时内到达现场（不可抗拒力除外）。  5. 设备停产后的备件（配件）保证10年供应。  五、交货期限及地点  1.交货期：签订合同之日起，45个工作日内。  2.交货地点：安徽省马鞍山市湖南西路828号，马鞍山十七冶医院。  六、提供三甲医院用户名单。 | | | |
| **二、主要技术参数** | | | |
| 1、具有≥9导联监测参数：鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定等。  2、SD卡安全存储更多数据，配备读卡器轻松读取SD卡数据，标配16G存储卡，可连续记录≥100个以上病例数据。  3.★内置≥4000mAh可充电锂电池。充满电后可持续记录时间≥40小时。屏幕有电量显示，并且有低电量提示功能和智能电量管理系统。  4、★≥2.8寸TFT彩色显示屏；显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定、日期时间、电量等参数的数据信号接收情况及数据动态。  5、★内置高精度3D陀螺仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数。  6、可连接到任意CPAP（无创正压呼吸机）产品滴定患者所需治疗压力。  7、智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表。 | | | |
| 科室主任签字： 日 期： | | | |