自动腹膜透析机  主要技术参数及要求

主要技术参数及要求

一、相关要求

一、基本要求 1. 基本要求：提供产品检验报告。 2. 响应文件必须如实填写，偏离表必须按产品实际性能填写“负偏离”、“符合”、“正偏离”字样，填写其它字样视为无效；虚报和无效文件一律按作废处理。 3. 带有★号的技术参数有一条不符，按无效文件处理。 二、主要用途 适用于腹膜透析 - 主要基本配置 - 自动腹膜透析机2台 、腹膜透析用治疗车2台 、远程管理软件2套 四、售后服务 1. 在安徽、江苏两省周边有固定的专职售后维修服务工程师并列出人数与联系电话。 2. 整机免费保修三年及以上。（售后服务承诺：必须提供原厂售后服务承诺，承诺函需原厂盖章，供应商售后服务承诺无效，总代理需提供原厂售后委托证明） 3. 免费提供医护的专业培训及维修培训。 4. 提供售后报修电话，接到电话2小时内做出响应，24小时内到达现场（不可抗拒力除外）。 5. 设备停产后的备件（配件）保证10年供应。 五、交货期限及地点 1.交货期：签订合同之日起，45个工作日内。 2.交货地点：安徽省马鞍山市湖南西路828号，马鞍山十七冶医院。 六、提供三甲医院用户名单。

二、主要技术参数

1、动力驱动或重力驱动液体导流； 2、流量控制精度±3% ； 3、目标精确度±5ml ； 4、远程医疗可实时在线监测，支持异常治疗数据的智能预警、治疗结果导出及中心数据综合管理 ； - 5、适用各规格透析液（至少包含2L、5L规格透析液）； - 留腹时间：机器根据总治疗时间及周期自动调整； - 支持所有治疗模式：CCPD、NIPD、DIPD、TPD等； - 透析液温度设定控制32℃–40℃； - 控温误差：误差±2℃； - 断电保护：具有后备电池，供电时间≥2小时； - 单周期注入量100ml-3500ml ； - 总治疗量范围0.1L－80L ； - 13、具有自动监测、管路堵塞扭折智能判断、超温报警、断电保护等多种安全保护措施。