 十功能自动煎药机 主要技术参数及要求
	主要技术参数及要求

	一、相关要求

	一、基本要求
1. 基本要求：提供产品检验报告。
2. 响应文件必须如实填写，偏离表必须按产品实际性能填写“负偏离”、“符合”、“正偏离”字样，填写其它字样视为无效；虚报和无效文件一律按作废处理。
3. 带有★号的技术参数有一条不符，按无效文件处理。
二、主要用途
用于自动煎药
3、 主要基本配置
	序号
	名称
	材质
	数量

	1
	煎药机主机
	不锈钢
	1台

	2
	金属软管
	金属丝
	1根

	3
	冷凝管
	硅胶
	1根

	4
	排水管
	Pvc
	1根

	5
	进水管
	塑料
	1根

	6
	挤压盘
	不锈钢
	1个

	7
	多孔筒
	不锈钢
	1个

	8
	药钩
	不锈钢
	1个

	9
	药袋
	布
	2个

	10
	通针
	不锈钢
	1个

	11
	快装接头
	不锈钢
	1个

	12
	刷子
	塑料
	1把

	13
	挤压罩
	不锈钢
	1个

	14
	药包架
	不锈钢
	1个



四、售后服务
1. 在安徽、江苏两省周边有固定的专职售后维修服务工程师并列出人数与联系电话。
2. 整机免费保修三年及以上。（售后服务承诺：必须提供原厂售后服务承诺，承诺函需原厂盖章，供应商售后服务承诺无效，总代理需提供原厂售后委托证明）
3. 免费提供医护的专业培训及维修培训。
4. 提供售后报修电话，接到电话2小时内做出响应，24小时内到达现场（不可抗拒力除外）。
5. 设备停产后的备件（配件）保证10年供应。
   五、交货期限及地点
   1.交货期：签订合同之日起，45个工作日内。
   2.交货地点：安徽省马鞍山市湖南西路828号，马鞍山十七冶医院。
六、提供三甲医院用户名单。

	二、主要技术参数

	1、容量：≥30L
★2、符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；
3、可预设≥10种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；
4、符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。
5、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。
6、先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。
7、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。
8、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。
9、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能。
10、自动加热调节，文火、武火自动转换。
11、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。
★12、有蒸汽循环回收功能，保障有效成份无损失。
13、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。
14、所有与中药汤剂接触部分材质符合药品生产法规要求，均为304不锈钢、玻璃、药用硅胶等，所有与汤剂接触的不锈钢焊接口进行抛光处理，无卫生死角，不锈钢锅体及内置的二煎储液罐镜面抛光处理。 
15、通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。 
16、质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局中医诊疗设备推广目项目。 
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